中国海洋大学集成电路设计硬件平台、EEBOX IC设计实训环境、高低温真空探针台采购项目采购内容及项目要求

一、说明

1.供应商可以选择一个或多个包进行响应，但不得对所投包内容分解后进行响应。

2.供应商所报价格应该包括项目设备及其配件/耗材，并能提供长期稳定的配件/耗材供应服务。供应商应按照生产厂家的出厂标准供货，供应商所提供的货物均应为质量完全符合国家或行业标准的全新产品，并以此标准进行验收；供应商在交货时必须提供该设备的合格证。

3.供应商所投设备应充分体现先进技术要求，设备配置力求合理、整体性能优良，实现目标、技术集成的合理性、实用性、兼容性、配套设备的完整性和未来的可扩展性。

二、基本要求

| 1 | 交货期 | 签订合同后按采购人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，供应商可根据自身情况自报最快交货时间。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 付款方式 | 内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。 外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。 |
| 4 | 安装调试 验收 | 1.在系统满足所有的性能指标（实验室现场测试），并且无障碍运行至少一个月后，用户接收系统。 2.为方便采购人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，成交供应商应配合用户提出安装条件要求，包括电气要求等。 3.提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在响应文件中注明可选配件的价格。 4.货物到达用户使用现场后，必须由仪器生产厂家技术人员提供现场安装调试，做性能验证实验；货物制造商（或代理商）应在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。 5.在货物安装完成后，由仪器生产厂家技术人员对使用人员（至少两人）免费进行现场技术培训，包括货物基本原理和结构介绍、货物操作方法、货物基本保养维护程序等内容。培训方式可根据用户实际需求，由双方协商时间，可进行多次预约培训。 6.成交供应商应提供全套安装、操作和维护使用说明书以及调试设备所需要的工具，软件免费更新。 |
| 5 | 质量保证 | 质量保证期：自验收合格之日起3年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。 |
|  |  | 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 |
| 6 | 售后服务、培训 | 1.如设备出现问题，卖方应在接采购人通知2小时内做出响应，4个小时内提出故障解决方案，24小时内解决故障，不能在规定时间内修好的要提供备品（机）备件确保不影响采购人正常使用。 2.卖方须向买方提供仪器中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。 3.为用户提供系统的工程师培训方案，附详细培训计划。 4.及时提供相关领域新技术与新信息，提供相关技术咨询（该项费用包含在响应报价中）。 |

- 主要技术指标：

第一包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低温真空探针台 | 一、主机系统 1.真空腔体，最多6个探针臂接口，真空泵接口，样品台： （1）真空腔体：直径为≥220mm，高度≥150mm，带65mmCaF2高红外吸收率，高可见光透射观察窗、防辐射屏； （2）探针臂：搭配4个三轴直流探针臂；直流探针臂接口预留为三同轴接口； （3）探针臂X方向移动范围为0-50mm；Y方向移动范围为0-25mm；Z方向移动范围为0-25mm。X/Y/Z方向的移动分辨率都≤3微米； （4）三同轴样品台：直径2英寸，可做背电极使用； （5）一个KF25真空抽气口。一个快速破真空进气口。常温系统真空度优于5.0*10-3mbar，80k系统真空度优于5.0*10-5mbar； （6）常温真空系统极限噪音电流＜100fA,低温真空极限噪音电流。 2.温控系统： （1）系统变温范围：80K～500K，采用连续流降温技术，降温时间小于35分钟； （2）同轴制冷剂入口，具有二级热交换平台，防辐射屏采用镀金处理，减少热辐射，能够提高使用冷剂效率； （3）温度稳定性：小于100K时，±50mK；全温度区间，±100mK； （4）高精度真空液氮传输管线。搭配30L液氮自增压杜瓦罐，自增压，抽气口可以和探针台传输管线共用，包括压力计，气口，气阀，和一个10psi安全压力阀用于安全操作； （5）一体化气浮减震系统，固有频率：1.2~2.0Hz，隔振方式：双腔室空气弹簧，隔振来源：阻尼孔水平维持方式：高精度阀门自动维持水平； （6）温控仪，分辨率≤1mK，温控采用在样品座下方安装加热器，由温控仪输出电压给加热器供电，加热器发热，冷量由液氮提供，冷热平衡达到控温，系统降到基础温度80K最慢35分钟，通过温控仪设置温度，可在温区内任意温度点设置温度，进行控温，控温时间根据实验时间决定，室温到基础温度消耗液氮2.5L，80k控温液氮消耗≤1.5L/h。 3.成像定位系统： （1）500万像素彩色CMOS工业相机,HDMI数字传输接口，数据传输速率≥480MPS,亮度、对比度、饱和度、锐度和伽马值软件可调，具有录像，拍照功能； （2）显微镜：X/Y方向移动距离≥40mm；成像分辨率≤4微米，连续变倍比≥6.5:1； 放大倍数范围：18X～400X工作距离满足：90-200mm 升降调节范围：≥275mm手轮调焦范围≥60mm （3）LED环形光源：亮度无级可调。21.5英寸专用CCD显示器。 二、附件 1.配套的各部件连接数据线：4根连接到真空腔体三同轴线缆； 2.系统采用低漏电低温专用探针，保证探针屏蔽性能；探针10根，铍铜针尖，直径≤10μm。 | 1 |

第二包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体测试套件 | 1.系统精密电流源指标 1.1直流电流输出范围大于等于100fA-100mA； 1.2最小电流量程大于等于2nA； 1.3交流电流输出范围大于等于4pA-210mA； 1.4输出频率大于等于1mHz-100KHz； 1.5频率准确度（1年）大于等于±100ppm； 1.6采样率大于等于10MS/s； 1.7支持输出正弦波、方波、三角波、斜波，并支持自定义输出任意波形； 1.8任意波形幅度分辨率：最低16bit； 1.9波形长度大于等于64K点； 1.10最小可编程脉宽5μs； 1.11支持Delta测试模式，极性交替变化测试，提高测试精度可与纳伏表组合测试，扩展测试范围，最小测试10nΩ电阻。 2.系统纳伏表指标 2.1电压测量范围大于等于1nV-100V； 2.2温度测量范围大于等于-200℃-1820℃； 2.3测量通道大于等于2个； 2.4高速低噪声测量，1s响应时间内，噪声大于等于15nVp-p，60ms响应时间内，噪声大于等于40-50nVp-p； 2.5支持Delta测量模式，反复循环测量，最大程度降低系统噪声； 2.6同步提供110dB NMRR，最小化交流共模的影响电流； 2.7内建热电偶线性化和冷端补偿，可与电流源扩展超低电阻测试，扩展电阻范围10nΩ-1GΩ。 | 4 |
| 2 | 通用工具套件 | 1.包含中控机1台，需内置上位机软件，可同时调控4套测试设备； 2.GPIB-USB-HS≥2个； 3.GPIB线缆1米≥5个； 4.GPIB线缆2米≥2个； 5.GPIB线缆4米≥2个； 6.测试夹具≥1个。 | 1 |
| 3 | 仪器架 | 1.尺寸约60*50*200cm； 2.特点：带键盘托，4个仪器板，四个带卡扣的轮子； 3.材质：不锈钢； 4.需提供设计图纸。 | 1 |

第三包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储节点机架式服务器 | 1.架构：标准机架式服务器（含导轨、安装、调试服务）； 2.CPU：≥Intel Xeon Silver 4210R；2.4G/10C/13.75M/100W/*2颗； 3.内存：≥16GB DDR4-3200ECC内存*2根； 4.内存扩展：可支持16 x DDR4 DIMM，最大可支持3DS ECC 4TB 2933/2666MHz-DDR4 RDIMM/LRDIMM； 5.系统固态硬盘：≥480G/SATA/2.5固态硬盘*2块； 6.数据机械盘：≥HDD 8T/SATA/7200RPM/3.5企业级机械盘*1块； 7.存储扩展：前置：24x3.5”/2.5”SATA/SAS热插拔硬盘位，后置：2x2.5”SATA/SAS热插拔硬盘位，内置：2x2.5”SATA/SAS硬盘位，2xNVMe M.2（2242,2260,2280,22110）； 8.阵列卡：8口raid卡，含电池组模块，支持raid0、1、5、6、10、50、60等； 9.电源：≥1300W（1+1）冗余电源； 10.网络：板载双千兆以太网口+双口万兆光口网卡（含万兆光口模块）+Mgmt RJ45智能管理口； 11.智能平台管理套件：提供统一的中文web管理界面，支持 web界面中英文切换；订制版Tensorflow-gpu、Caffe、PyTorch、Mxnet的各个版本镜像，对外提供下载；支持分布式存储支持IB高速网络和RDMA数据读写效率高；支持模型开发调试，启动Jupyter notebook进行交互式开发和调试，至少提供2张至以上功能截图，启动JupyterLab进行交互式开发和调试；集成远程管理模块，支持与操作系统无关的远程服务器完全控制，实现IPMI2.0管理功能，提供独立管理网口，AI MAX 4.5.1机器管理调度系统提供软著证明文件；对用户的CPU、GPU、Mem 和存储配额进行设定，限定用户能使用的资源数量； 12.预装系统：支持预装Linux Windows等市场主流操作系统； 13.预装软件：支持预装最新深度学习PyTorch框架、加速库、显卡驱动； 14.保修：三年原厂质保，出厂提供ATA系统配置确认、ATA压力测试报告、ATA功能测试报告、GPU设备测试报告、GPU矩阵运算测试报告、IPMI测试报告。响应文件中提供中标后可提供三年原厂质保的承诺函并加盖响应人公章。 | 1 |
| 2 | 多物理场建模与仿真软件 | 1.可视化界面主体，供30+2个同时使用。该主体需具有永久许可证，此许可证仅供高校科研和教学目的使用，包含12+9个月免费维护服务； 2.AC/DC模块，供30+2个同时使用。该模块需具有永久许可证，此许可证仅供高校科研和教学目的使用，包含12+9个月免费维护服务； 3.传热模块，供30+2个同时使用。该模块需具有永久许可证，此许可证仅供高校科研和教学目的使用，包含12+9个月免费维护服务； 4.半导体模块，供30+2个同时使用。该模块需具有永久许可证，此许可证仅供高校科研和教学目的使用，包含12+9个月免费维护服务； 5.声学模块，供30+2个同时使用。该模块需具有永久许可证，此许可证仅供高校科研和教学目的使用，包含12+9个月免费维护服务； 6.波动光学模块，供30+2个同时使用。该模块需具有永久许可证，此许可证仅供高校科研和教学目的使用，包含12+9个月免费维护服务； 7.结构力学模块，供30+2个同时使用。该模块需具有永久许可证，此许可证仅供高校科研和教学目的使用。包含12+9个月免费维护服务。 | 1 |
| 3 | 管理节点机架服务器 | 一、管理节点 1.架构：标准机架式服务器，（含导轨、安装、调试服务）； 2.CPU：≥Intel Xeon Silver 4210R 2.4G/10C/13.75M/100W/*2颗； 3.内存：≥16GB DDR4-3200 ECC内存*2根； 4.内存扩展：可支持16 x DDR4 DIMM，最大可支持3DS ECC 4TB 2933/2666MHz-DDR4 RDIMM/LRDIMM； 5.系统固态硬盘：≥480G/SATA/2.5固态硬盘*2块； 6.存储扩展：≥前置8x3.5”/2.5”SATA/SAS热插拔硬盘位（4 x NVMe default），后置2x2.5”SATA热插拔硬盘位，2 x SATA M.2（2242/2260/2280）； 7.阵列卡：8口raid卡，含电池组模块，支持raid0、1、5、6、10、50、60等； 8.电源：≥800W（1+1）冗余电源； 9.网络：板载双千兆以太网口+双口万兆光口网卡（含万兆光口模块）+Mgmt RJ45智能管理口； 10.智能平台管理套件：提供统一的中文web管理界面，支持web界面中英文切换；订制版Tensorflow-gpu、Caffe、PyTorch、Mxnet的各个版本镜像，对外提供下载；支持分布式存储支持 IB 高速网络和 RDMA 数据读写效率高；支持模型开发调试，启动 Jupyter notebook进行交互式开发和调试，至少提供2张至以上功能截图，启动JupyterLab进行交互式开发和调试；集成远程管理模块，支持与操作系统无关的远程服务器完全控制，实现IPMI2.0 管理功能，提供独立管理网口，AI MAX 4.5.1机器管理调度系统提供软著证明文件；对用户的CPU、GPU、Mem和存储配额进行设定，限定用户能使用的资源数量； 11.预装系统：支持预装Linux Windows等市场主流。二、操作系统： 1.预装软件：支持预装最新版深度学习PyTorch框架、加速库、显卡驱动； 2.保修：三年原厂质保，出厂提供ATA系统配置确认、ATA压力测试报告、ATA功能测试报告、GPU设备测试报告、GPU矩阵运算测试报告、IPMI测试报告。响应文件中提供中标后可提供三年原厂质保的承诺函并加盖投标人公章。 | 1 |
| 4 | 机柜 | 1.尺寸≥600*600*2055mm； 2.容量≥42U； 3.配置：8位10APDU插排大于等于1个、固定板大于等于3块、风扇大于等于1组、重型脚轮大于等于4只、扳手大于等于1个、螺母钉大于等于40个； 4.其他要求：机柜立柱暗标，方孔条安装覆铝锌板。外层钢化玻璃，可拆卸侧板，下框过线口打开，内置接线板，厚度玻璃。 | 1 |
| 5 | 材料与器件模拟平台系统 | 一、主要技术性能指标、规格 1.支持密度泛函理论方法计算，支持原子轨道线性组合和平面波两种基组，包含PseudoDojo、SG15等赝势基组选项，包含Projector-Augmented Wave方法和势函数，包含LDA、GGA、MetaGGA、SCAN、HSE06等泛函，包含Hubbard+U、范德华力、DFT-1/2等多种校正选项；可以考虑自旋-轨道耦合； 2.支持半经验量子力学方法，支持扩展的休克尔分子轨道方法、密度泛函紧束缚近似，包含来自dftb.org等处的DFTB参数集； 3.支持经验力场方法，内嵌丰富的经验力场参数，自定义力场参数工具； 4.支持自洽的非平衡态格林函数方法（NEGF）与量子力学方法配合研究双电极器件的电输运；支持对器件模型进行全自动优化；方法支持模拟双端无限材料界面和半边无限材料表面模型； 5.支持电声耦合与载流子迁移率计算； 6.包含以下材料性质计算和图形界面分析工具：投影能带、投影态密度、复数能带、表面能带、能带展开、电子密度及按能带分解、电势、ELF、载流子有效质量、费米面、线性光学性质、磁各向异性能量、海森堡交换常数、自旋寿命、弹性系数矩阵和模量、带电点缺陷能量； 7.结构优化支持同时优化力和张力，支持冻结晶格、冻结部分原子坐标、冻结一组原子的相对位置；支持计算声子和振动模式分析；支持NEB方法过渡态搜索和反应速率计算；支持Kinetic Monte Carlo方法得到结构变化的机理；支持分子动力学和time-stamped force bias Monte Carlo方法动力学； 8.提供Python 3开发平台和和数据接口，方便用户深入分析哈密顿量等内部物理量；提供自动化计算带电点缺陷分析，动力学矩阵，哈密顿量导数磁各向异性能； 9.图形用户界面包含建模、计算、分析、作图和材料结构数据库等工具；支持晶体、分子、表面、界面、多晶、合金、NEB反应路径建模；支持添加区域掺杂电荷、介电区域、金属区域；内嵌晶体、分子、富勒烯等数据库；支持在线检索Materials Project、COD等晶体结构和性质数据库；支持在图形界面上直接调用PBS、LSF、Slurm、SGE等多种作业队列系统管理作业；可以导出png、eps、pdf等高质量文件格式；导出GIF动图； 10.至少可以同时提交5个作业，256核并行，图形界面不少于2个，含3年维护期，3年内可以升级最新版本。 | 1 |

注：

1.供应商所响应产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，或官网截图并加盖供应商公章。

2.所响应产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过供应商需承担相关责任和损失。